ICS 11.040.40

C 35

T

团体标准

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国生物材料学会     发布

脊柱植入物 增材制造钛合金人工椎体

Spinal implants - Additive manufacturing titanium alloy Artificial Vertebral Body devices

（征求意见稿）

T/CSBM XXXX.1---20XX

_______________________________________________________________________________

目  次

目  次	2

前  言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 预期性能	5

5 设计属性	5

6 要求	5

7 试验方法	7

8 清洗	10

9 制造	10

10 灭菌	10

11 包装	10

12 制造商提供的信息	10

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作指导第1部分：标准的结构和编写》和GB/T20004.1-2016《团体标准化第1部分:良好行为指南》给出的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国生物材料学会提出。

本标准由中国生物材料学会团体标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准指导专家：

脊柱植入物 增材制造钛合金人工椎体

范围

本标准规定了对于在增材制造人工椎体的术语和定义、预期性能、设计属性、要求、试验方法、清洗、制造、灭菌、包装和制造商提供的信息。

本标准适用于椎体切除术（次全切及全切）中的椎体替代，为相邻椎体的融合提供力学支撑的增材制造的人工椎体。

本标准适用于以激光或电子束作为能量源的粉末床熔融增材制造工艺制造的TC4或TC4 ELI的人工椎体假体（以下简称人工椎体），由其它增材制造工艺和材料制造的人工椎体可参考适用的具体内容。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4340.1 金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 4698(所有部分)  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5168  α-β钛合金高低倍组织检验方法

GB/T 13810 外科植入物用钛及钛合金加工材

GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价 第1部分：生物学评价

GB/T 35021  增材制造 工艺分类及原材料

GB/T 35351  增材制造术语

GB/T 36983-2018 外科植入物用多孔钽材料

GB/T 36984-2018 外科植入物用多孔金属材料X射线CT检测方法

YY/T 0341.2 无源外科植入物 第2部分:脊柱植入物通用要求

YY/T 0640-2016无源外科植入物 通用要求

YY/T 0959 脊柱植入物 椎间融合器力学性能试验方法

YY/T 0960 脊柱植入物 椎间融合器静态轴向压缩沉陷试验方法

YY/T 1428 脊柱植入物 相关术语

YY/T 1615 外科植入物 钛及钛合金阳极氧化膜通用要求

ISO19227 Implants for surgery-Cleanliness of orthopedic implants-General requirements

术语和定义

GB/T 35021、GB/T 35351和YY/T 1502界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

人工椎体  Artificial vertebral body；

一种人造的医疗器械，安装在椎体切除术（次全切及全切）后，替代切除的椎体，目的是为切除后的椎体重建支撑功能，并实现最终的骨性融合。

外科植入物用多孔金属材料 metal porous materials for surgical implant application

具有三维连通孔隙的外科植入物用的多孔结构金属材料。

#### [GB/T 36984-2018，术语和定义3.1]

多孔结构 porous structure

三维连通孔隙结构，预期发挥骨整合作用。

孔径 poro size

多孔结构中孔的等效圆直径。

丝径wire diameter

形成多孔结构的金属丝的直径。

孔隙率porosity

孔隙总量占材料体积的比例。

#### [GB/T 36983-2018，术语和定义3.5]

预期性能

YY/T 0640-2016第4章的要求适用于本标准。

设计属性

- YY/T 0640-2016第5章的要求适用于本标准。

- 多孔结构的骨整合性能应满足临床应用的要求。

- 应考虑椎间融合器的金属离子析出量对人体的影响。

- 应考虑椎间融合器的微生物及微粒污染的程度。

要求

化学成分

增材制造人工椎体化学成分应符合GB/T 13810-2017中的规定。

显微组织

应明确增材制造的人工椎体检测部位与打印方向的关系及相应的显微组织特征，若经过热处理，同时需明确热处理工艺。

外观

多孔部分

多孔部分表面应无氧变色，也应无镶嵌物、终加工沉积物和其他污染物，多孔层不得有断丝现象（端部除外）；

实体部分

实体部分经过机加工的表面应无氧化皮、刀痕、小缺口、划伤、裂缝、凹陷、锋棱、毛刺等缺陷，也应无镶嵌物、终加工沉积物和其他污染物。

孔径

应规定人工椎体多孔结构的孔径。

丝径

应规定人工椎体多孔结构的丝径。

孔隙率

应规定人工椎体多孔结构的孔隙率。

尺寸

尺寸应根据其预期植入位置来确定（如适用），至少应包括椎体高度（H）、截面前后径（L）和截面左右径（W）。

多孔连通率

应规定人工椎体多孔结构的连通率。

机械性能

颈椎人工椎体的静态和动态扭转

应评价颈椎人工椎体的静态和动态扭转性能。

静态轴向压缩和剪切

应评价颈椎和胸腰椎人工椎体静态轴向压缩和剪切性能应符合临床应用的要求。

动态轴向压缩和剪切试验

颈椎和胸腰椎人工椎体动态轴向压缩和剪切性能应符合临床应用的要求。

压缩沉陷

颈椎和胸腰椎人工椎体压缩沉陷性能应符合临床应用的要求。

表面处理

增材制造人工椎体经过阳极氧化表面处理后，至少应对产品进行表面元素定性分析及细胞毒性试验。若存在与基体材料不一致的其它元素时，制造商应进行工艺验证并给出合理解释。如制造商无法进行合理的解释，应按照GB/T 16886.1-2011的要求进行生物安全性能评价。

若采用其它表面处理工艺，应按照GB/T 16886.1-2011的要求进行生物安全性能评价。

金属离子析出

应对产品的金属离子析出量进行评价。

生物相容性

应对产品的生物相容性进行评价。

试验方法

总则

YY/T 0640-2016中7.2的要求适用于本标准。在本标准出版时，未考虑到所有未来新兴的技术。新型的人工椎体应根据本标准的基本要求来进行评价，也可能需要使用超出本条款规定以外的测试进行表征。在选择合适的测试方法方面，应考虑人工椎体的失效模式以及失效对性能的影响。

取样

取样应符合相应的方法标准中的要求，样品数量应能保证每个特征的测量数据具有足够的代表性。若因结构或尺寸等原因无法在最终产品上取样，可使用同批原材料经相同加工工艺的试样。除非提供使用非灭菌的理由，所有样品应经过灭菌，包括重复灭菌（如适用），样品应经受可能影响测试结果的预处理后再进行测试。

化学成分

按照GB/T 4698-2017或经过验证的其它等效方法进行。

显微组织

应明确显微组织与打印方向的关系，按照GB/T 5168-2008 规定的方法进行。

表面质量

自然光下，正常或矫正视力检查。

孔隙率

增材制造人工椎体的多孔结构的孔隙率采用密度比法进行测量，过程如下：

测量同等工艺条件的致密样件的密度，测量同等工艺条件的致密样件的体积V实，要求该样件为圆柱形，表面粗糙度不大于1.6微米。用天平秤称量致密样件的重量G实；计算得出实体密度ρ实，ρ实=G实/V实；测量同等工艺条件的多孔样件的密度，用游标卡尺及（或）高度尺测量出多孔样块的尺寸，并计算出该多孔样块的体积V孔（备注：多孔样块的体积V孔=外形体积-中空部体积）用天平秤称量多孔样件的重量G孔。（备注：鉴于多孔样重量较轻，可同时测量多个相同样块的质量，再求出每一样块的重量），计算得出多孔样块的平均密度ρ孔：ρ孔=G孔/V孔

计算孔隙率：

孔隙率=（ρ实-ρ孔）÷ρ实×100%

若使用其他方法应说明合理性。

孔径

增材制造人工椎体的多孔部分的孔径采用等效圆法进行测量，过程如下：

采用同等工艺条件下的标准样件。电子显微镜系统(建议10-15倍)下观察产品孔隙结构，进行图像拍片；视野中（不限定在同一幅图像中）随机选取10个具有完整轮廓的孔隙结构（注意排除被其他丝状结构遮挡分割而形成的不完全孔隙）。

使用有相应测绘功能的软件系统对每一幅图像尺寸标定，然后沿每个被选定的孔隙边缘勾勒出一个（通常是不规则的）封闭图形，求出该封闭图形的面积并计算该面积的等效圆直径，将所抽选的10个孔隙的等效圆直径值求和并求平均值作为该试件的平均等效圆孔径。

计算公式 D=S/π×2

其中：等效圆直径D，封闭图形面积S。

若使用其他方法应说明合理性。

丝径

增材制造人工椎体的多孔部分的丝径采用影像测量法进行测量，过程如下：

采用同等工艺条件下的标准样件。电子显微镜系统下(建议10-15倍)观察产品围成孔隙的丝状材料，视野中（不限定在同一幅图像中）随机选取10段两节点间的丝状材料进行测量，每段丝状材料记录最大直径与最小直径，去除两个最大直径和两个最小直径，计算其余16个直径测量数据的平均值作为该试件的平均丝径。

注：当表层孔隙因产品表面结构的影响而呈现轮廓缺失时，丝状材料的终止端可能因金属熔融过程的表面张力而内聚成球体，此时应选择表层以下具有完整形态的丝状材料进行测量；同时应避免在不同丝段的交叉节点处取测量值。

若使用其他方法应说明合理性。

尺寸

线性尺寸用千分尺、游标卡尺等通用量具检验。

角度尺寸用万能角度尺等通用量具或投影测量仪检验；当所测要素为弧形时，以弧线两端连线作为测量边线进行测量。样品数量应不少于3件。

多孔连通率

按照GB/T 36984-2018规定的方法进行，使用其他方法应说明合理性。

机械性能

静态和动态扭转试验

应参照YY/T 0959-2014规定的方法进行静态和动态扭转试验。使用其他方法应说明合理性。

静态轴向压缩和剪切试验

颈椎和胸腰椎人工椎体应参照YY/T 0959-2014规定的方法进行静态轴向压缩和剪切试验。使用其他方法应说明合理性。

动态轴向压缩和剪切试验

颈椎和胸腰椎人工椎体应参照YY/T 0959-2014规定的方法进行动态轴向压缩和剪切试验。使用其他方法应说明合理性。

压缩沉陷试验

颈椎和胸腰椎人工椎体应参照YY/T 0960-2014规定的方法进行沉陷试验。使用其他方法应说明合理性。

表面处理

阳极氧化处理的产品应根据YY/T 1615-2018的要求进行。

其它表面处理工艺，应根据相应的标准进行试验，并说明其合理性。

金属离子析出测试

可通过细胞培养液、血清等制备浸提液，借助ICP-MS测试金属离子含量。或经过验证的其他方法。

生物相容性

应按照GB/T 16886.1-2011的要求进行。

清洗

应按照ISO 19227-2018的规定进行。

制造

应符合YY/T 0640-2016第8章的规定。

灭菌

产品应以灭菌包装提供，符合YY/T 0640-2016第9章的规定。

包装

应符合YY/T 0640-2016第10章的规定。

制造商提供的信息

标签

应符合YY/T 0640-2016中11.2的规定。

使用说明书

应符合YY/T 0640-2016中11.3的规定。

标记

应符合YY/T 0640-2016中11.5和11.6的规定。