ICS 11.040.40

C 35

T

团体标准

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国生物材料学会     发布

脊柱植入物 增材制造钛合金椎间融合器

Spinal implants - Additive manufacturing titanium alloy intervertebral body fusion devices

（征求意见稿）

T/CSBM XXXX.1---20XX

_______________________________________________________________________________

目  次

目  次	2

前  言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 预期性能	5

5 设计属性	5

6 要求	5

7 试验方法	7

8 清洗	9

9 制造	9

10 灭菌	10

11 包装	10

12 制造商提供的信息	10

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作指导第1部分：标准的结构和编写》和GB/T20004.1-2016《团体标准化第1部分:良好行为指南》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国生物材料学会提出。

本标准由中国生物材料学会团体标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

脊柱植入物 增材制造钛合金椎间融合器

范围

本标准规定了增材制造的椎间融合器的术语和定义，预期性能、设计属性、要求、试验方法、清洗、制造、灭菌、包装和制造商提供的信息。

本标准适用于放置在相邻椎体间盘位置，为两个椎体的融合提供支持的增材制造工艺制造的椎间融合器。

本标准适用于以激光或电子束作为能量源的粉末床熔融增材制造的TC4或TC4 ELI的椎间融合器，由其它增材制造工艺和材料制造的椎间融合器可参考适用的具体内容。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4698(所有部分)  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5168  α-β钛合金高低倍组织检验方法

GB/T 13810  外科植入物用钛及钛合金加工材

GB/T 16886.5 医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验

GB/T 35021  增材制造 工艺分类及原材料

GB/T 35351  增材制造术语

GB/T 36983-2018 外科植入物用多孔钽材料

GB/T 36984-2018 外科植入物用多孔金属材料X射线CT检测方法

YY  0341.2 无源外科植入物 第2部分:脊柱植入物通用要求

YY/T 0640-2016   无源外科植入物 通用要求

YY/T 0959   脊柱植入物 椎间融合器力学性能试验方法

YY/T 0960   脊柱植入物 椎间融合器静态轴向压缩沉陷试验方法

YY/T 1428   脊柱植入物 相关术语

YY/T 1502   脊柱植入物 椎间融合器

YY/T 1615   外科植入物 钛及钛合金阳极氧化膜通用要求

ISO 19227   Implants for surgery-Cleanliness of orthopedic implants-General requirements

术语和定义

GB/T 35021、GB/T 35351、YY/T 1428和YY/T 1502界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

外科植入物用多孔金属材料 metal porous materials for surgical implant application

具有三维连通孔隙的外科植入物用的多孔结构金属材料。

#### [GB/T 36984-2018，术语和定义3.1]

多孔结构 porous structure

三维连通孔隙结构，预期发挥骨整合作用。

孔径 pore size

多孔结构中孔的等效圆直径。

丝径 wire diameter

形成多孔结构的金属丝的直径。

孔隙率 porosity

孔隙总量占材料体积的比例。

#### [GB/T 36983-2018，术语和定义3.5]

预期性能

YY/T 0640-2016第4章的要求适用于本标准。

设计属性

- YY/T 0640-2016第5章的要求适用于本标准。

- 应考虑多孔结构的骨整合能力满足临床应用的要求。

- 应考虑椎间融合器的金属离子析出量对人体的影响。

- 应考虑椎间融合器的微生物及微粒污染的程度。

要求

化学成分

化学成分应符合GB/T 13810-2017的规定。

显微组织

应明确增材制造的椎间融合器检测部位与打印方向的关系，并明确相应的显微组织特征。

若经过热处理，需明确热处理工艺。

孔径

应规定多孔结构的孔径。

丝径

应规定多孔结构的丝径。

孔隙率

应规定多孔结构的孔隙率。

多孔连通率

应规定多孔结构的连通率。

外观

多孔部分

多孔部分表面应无氧化变色，也应无镶嵌物、终加工沉积物和其他污染物，多孔层不得有断丝现象（端部除外）；

实体部分

实体部分经过机加工的表面应无氧化皮、刀痕、小缺口、划伤、裂缝、凹陷、锋棱、毛刺等缺陷，也应无镶嵌物、终加工沉积物和其他污染物。

尺寸

尺寸应根据其预期植入位置来确定，至少应包括长度（L）、宽度（W）和高度（H）。

机械性能

颈椎椎间融合器的静态和动态扭转

应评价颈椎椎间融合器的静态和动态扭转性能。

静态轴向压缩和剪切

应评价颈椎和胸腰椎椎间融合器静态轴向压缩和剪切强度，同时应考虑临床应用的要求。

动态轴向压缩和剪切

应评价颈椎和胸腰椎椎间融合器动态轴向压缩和剪切强度，同时应考虑临床应用的要求。

沉陷

应评价颈椎和胸腰椎椎间融合器沉陷，同时应考虑临床应用的要求。

金属离子析出

应对产品的金属离子析出量进行评价。

生物相容性

应对产品的生物相容性进行评价。

试验方法

在选择合适的测试方法方面，应考虑椎间融合器的失效模式以及失效对性能的影响。

取样

取样应符合相应的方法标准中的要求，样品数量应能保证每个特征的测量数据具有足够的代表性。若因结构或尺寸等原因无法在最终产品上取样，可使用同批原材料经相同加工工艺的试样。除非提供使用非灭菌的理由，所有样品应经过灭菌，包括重复灭菌（如适用），样品应经受可能影响测试结果的预处理后再进行测试。

化学成分

按照GB/T 4698系列进行或经过验证的其它等效方法进行。

显微组织

应明确产品与打印方向的关系，按照GB/T 5168-2008 规定的方法进行。

孔径

采用等效圆法进行测量，过程如下：

在电子显微镜系统下观察产品孔隙结构，进行图像拍片；视野中（不限定在同一幅图像中）所有具有完整轮廓的孔隙结构（注意排除被其他丝状结构遮挡分割而形成的不完全孔隙)。使用有相应测绘功能的软件系统对每一幅图像尺寸标定，然后沿每个被选定的孔隙边缘勾勒出一个（通常是不规则的）封闭图形，求出该封闭图形的面积并计算该面积的等效圆直径，将所抽选的10个孔隙的等效圆直径值求和并求平均值作为该试件的平均等效圆孔径。

计算公式

其中：等效圆直径D，封闭图形面积S。

若使用其他方法应说明合理性。

丝径

采用影像测量法进行测量，过程如下：

电子显微镜系统下观察产品围成孔隙的丝状材料，视野中（不限定在同一幅图像中）所有两节点间的丝状材料进行测量，每段丝状材料记录最大直径与最小直径，去除两个最大直径和两个最小直径，计算其余16个直径测量数据的平均值作为该试件的平均丝径。

注：当表层孔隙因产品表面结构的影响而呈现轮廓缺失时，丝状材料的终止端可能因金属熔融过程的表面张力而内聚成球体，此时应选择表层以下具有完整形态的丝状材料进行测量；同时应避免在不同丝段的交叉节点处取测量值。

若使用其他方法应说明合理性。

孔隙率

采用密度比法进行测量，过程如下：

测量同等工艺条件的致密实体测试片的密度

测量同等工艺条件的致密实体测试片的体积V实，要求该样件为圆柱形，表面粗糙度不大于1.6μm。

用天平称秤量致密实体测试片的重量G实；

计算得出实体密度ρ实，ρ实=G实/V实；

测量同等工艺条件的多孔样件的密度

用游标卡尺及（或）高度尺测量出多孔样块的尺寸，并计算出该多孔样块的体积V孔（备注：多孔样块的体积V孔=外形体积-中空部体积）用天平称秤量多孔样件的重量G孔。（备注：鉴于多孔样重量较轻，可同时测量多个相同样块的质量，再求出每一样块的重量）

计算得出多孔样块的平均密度ρ孔，ρ孔=G孔/V孔；

计算孔隙率：孔隙率=（ρ实-ρ孔）÷ρ实×100%。

若使用其他方法应说明合理性。

多孔连通率

按照GB/T 36984-2018规定的方法进行。使用其他方法应说明合理性。

表面质量

外观

自然光下，正常或矫正视力检查。

尺寸

线性尺寸用千分尺、游标卡尺等通用量具检验。

角度尺寸用万能角度尺等通用量具或投影测量仪检验；当所测要素为弧形时，以弧线两端连线作为测量边线进行测量。样品数量应不少于3件。

颈椎椎间融合器的静态和动态扭转试验

应参照YY/T0959规定的方法进行静态和动态扭转试验。使用其他方法应说明合理性。

静态轴向压缩和剪切试验

颈椎和胸腰椎椎间融合器应参照YY/T 0959-2014规定的方法进行静态轴向压缩和剪切试验。使用其他方法应说明合理性。

动态轴向压缩和剪切试验

颈椎和胸腰椎椎间融合器应参照YY/T 0959-2014规定的方法进行动态轴向压缩和剪切试验。使用其他方法应说明合理性。

沉陷试验

颈椎和胸腰椎椎间融合器应参照YY/T 0960-2014规定的方法进行沉陷试验。使用其他方法应说明合理性。

金属离子析出测试

可通过细胞培养液、血清等制备浸提液，借助ICP-MS测试金属离子含量。或经过验证的其他方法。

生物相容性

应按照GB/T 16886.1-2011的要求进行。

清洗

应按照ISO 19227-2018的规定进行。多孔结构的中的粉末清除和清洗需严格确认(ASTM)。

制造

应符合YY/T 0640-2016第8章的规定。

灭菌

    - 灭菌后产品应无菌。

包装

应符合YY/T 0640-2016第10章的规定。

制造商提供的信息

应符合YY/T 0640-2016第10章的规定。

标签

应符合YY/T 0640-2016中11.2的规定。

使用说明书

应符合YY/T 0640-2016中11.3的规定。

标记

应符合YY/T 0640-2016中11.5和11.6的规定。